包4：磁共振膝关节线圈

| 磁共振膝关节线圈 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| 3 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 4 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 5 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 6 | 数量 | 1个 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于人体左右膝关节成像，提供磁共振高分辨图像 | 具备 |
| 2 | 线圈需配套对应的定位底板，保证线圈固定的稳定性，底板兼容左右膝成像 | 具备 |
| 3 | 线圈需要符合人体大腿粗和小腿细的结构，呈喇叭状结构 | 具备 |
| 4 | 线圈性质：相控阵线圈 | 具备 |
| 5 | 支持系统：适配GE、西门子、飞利浦、联影等品牌1.5T、3.0T磁共振系统 | 具备 |
| 6 | 连接方式：即插即用 | 具备 |
| #7 | 支持自适应跳频功能 | 具备 |
| 8 | 线圈接收通道数：16通道 | 具备 |
| 9 | 图像信噪比：≥1500 | 具备 |
| 10 | 成像FOV：H/F≥205mm，R/L≥170mm，A/P≥170mm | 具备 |
| 11 | 线圈及配套组件总重量≤5KG | 具备 |
| 12 | 并行加速要求：AP≥2，LR≥2，FH≥2 | 具备 |
| #13 | 生物相容性要求：同类型线圈的相关油漆通过细胞毒性、皮肤致敏性和皮肤刺激测试认证，需提供生物相容性证书证明 | 具备 |
| #14 | 产品电缆安全性要求：线缆耐磨耐用，线缆保护材料为进口PU软管（PU软管外径≥20mm） | 具备 |
| 15 | 线圈壳体制作材料及加工工艺： PC材料，开模注塑，无质子信号 | 具备 |
| 16 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 17 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 18 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |