包3：钼靶(乳腺机)

| 钼靶 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| （一） | 用于乳腺疾病筛查及诊断，早期妇女乳腺疾病普查, 供医疗人员进行乳腺摄影检查 | 具备 |
| （二） | 性能 |  |
| 1． | 高压发生器 | 具备 |
| 1.1 | 功率≥5KW | 具备 |
| 1.2 | 最大曝光电压≥42kV | 具备 |
| 1.3 | 最小曝光电压≤23kV | 具备 |
| 1.4 | 最小mAs≤2mAs | 具备 |
| 1.5 | 最大mAs≥630 mAs | 具备 |
| 2． | X线球管组件 | 具备 |
| #2.1 | 阳极材料：钨靶 | 具备 |
| 2.2 | 焦点：小焦点≤0.1mm，大焦点≤0.3mm | 具备 |
| 2.3 | 阳极转速≥8000rpm/min | 具备 |
| 2.4 | 阳极热容量≥150kHU | 具备 |
| 2.5 | 滤过材料≥2种 | 具备 |
| 3. | 机架 | 具备 |
| 3.1 | 机架结构：C型臂设计 | 具备 |
| 3.2 | 最低高度≤70cm | 具备 |
| 3.3 | 最高高度≥142cm | 具备 |
| 3.4 | 机架旋转角度≥340° | 具备 |
| 3.5 | 具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位 | 具备 |
| 3.6 | 可显示角度、厚度、压力 | 具备 |
| 3.7 | 脚踏板可控制压迫板和C型臂升降 | 具备 |
| 4. | 数字平板探测器 | 具备 |
| #4.1 | 探测器材质：非晶硒 | 具备 |
| #4.2 | 探测器有效成像野≥24cm × 30cm | 具备 |
| 4.3 | 采集矩阵≥2800×2800 | 具备 |
| 4.4 | 平板有效像素≥1000万 | 具备 |
| 4.5 | 空间分辨率≥5 lp/mm | 具备 |
| #4.6 | 平板像素大小≤90μm | 具备 |
| 4.7 | 图像灰阶度≥16bit | 具备 |
| 5. | 滤线栅 | 具备 |
| 5.1 | 物理滤线栅或数字滤线栅 | 具备 |
| 5.2 | 滤线栅栅比≥5:1 | 具备 |
| 6 | 压迫系统 | 具备 |
| 6.1 | 压迫模式：电动/手动 | 具备 |
| 6.2 | 具备智能压迫技术 | 具备 |
| 6.3 | 曝光后自动释放压迫板 | 具备 |
| 6.4 | 压迫板≥2块 | 具备 |
| 7 | 采集工作站 1套 | 具备 |
| 7.1 | 曝光参数控制和图像采集一体式操作界面 | 具备 |
| 7.2 | 一键成像功能，直接点击曝光按钮获取图像 | 具备 |
| 7.3 | 硬盘≥2TB | 具备 |
| 7.4 | 内存≥32GB | 具备 |
| 7.5 | 具备多核CPU | 具备 |
| 7.6 | 具备Dicom 通用数字输出接口 | 具备 |
| 7.7 | 支持DICOM协议 | 具备 |
| 7.8 | 图像存储容量≥5000个病例 | 具备 |
| 8 | 数字乳腺三维断层摄影功能 | 具备 |
| 8.1 | 三维断层扫描角度范围≥40° | 具备 |
| 8.2 | 单个体位断层摄影投照次数≥9次 | 具备 |
| 8.3 | 重建层厚≤1mm | 具备 |
| 8.4 | 在同一压迫位置下可同时获取2D和3D图像 | 具备 |
| 8.5 | 具备三维立体活检穿刺定位功能 | 具备 |
| 8.6 | 介入活检方式:垂直和平行压迫板方向均可穿刺病灶 | 具备 |
| 8.7 | 患者未解压状态下，同机可实现组织标本拍摄功能 | 具备 |
| 9 | 乳腺影像后处理工作站 | 具备 |
| 9.1 | 原厂乳腺影像后处理工作站1台/套 | 具备 |
| 9.2 | 图像处理：支持基本后处理功能（缩放、标注、对比度调整等） | 具备 |
| 9.3 | 专用于带假体图像的处理方式 | 具备 |
| 9.4 | 医用专业显示终端2台，分辨率≥2000*2500 | 具备 |
| 10 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 11 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 12 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 13 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |