包1：

| 口腔CT |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于口腔科X射线诊断，主要用于口腔颌面外科颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析以及口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析 | 具备 |
| 2 | 非晶硅平板探测器 | 具备 |
| 3 | 像素尺寸≤100 μm x 100 μm | 具备 |
| 4 | 灰阶≥16bit | 具备 |
| #5 | X射线球管最大管电压≥125kV，最小可调节增量为1kV | 具备 |
| #6 | 最大管电流≥8mA，最小可调节增量0.1mA | 具备 |
| 7 | 最大热容量≥30KJ | 具备 |
| 8 | 类型：固定阳极 | 具备 |
| 9 | 焦点尺寸≤0.5mm×0.5mm | 具备 |
| #10 | 最大拍摄视野≥20cm × 18cm，且需为非拼接图像 | 具备 |
| 11 | 拍摄模式≥5种，包括多种视野尺寸的高清及快速扫描模式，提供模式名称 | 具备 |
| 12 | CT全景拍摄无需切换，采用双源成像，并行交替扫描应用于大视野成像 | 具备 |
| 13 | 曝光模式：脉冲/连续 | 具备 |
| 14 | 设备与主机端均具备的曝光参数设置功能 | 具备 |
| 15 | 有预设的SML档位，适应不同体型的人群 | 具备 |
| 16 | 曝光时间：脉冲模式≤20s，连续模式≤10s | 具备 |
| #17 | 具备常规可调节性颌托支架，适配所有模式拍摄，具有可调节宽度的头夹，并具备微调功能 | 具备 |
| 18 | 配备可升降座椅，适应不同人群。提供语音提示功能，可以协助用户完成拍摄 | 具备 |
| #19 | 采用滑环数据传输技术，实现扫描后无需复位；须在机架与主机端设置双重独立紧急止停按钮；机架须集成彩色触摸屏控制面板，用于设定参数并提供可视化预览图以辅助患者摆位；同时应标配儿童坐垫 | 具备 |
| 20 | 具备待机状态、运转曝光状态、设备错误状态指示灯 | 具备 |
| 21 | 最高空间分辨率：≥28 lp/cm，大视野（16x15cm）图像空间分辨率：≥17 lp/cm | 具备 |
| 22 | 图像重建时间≤10s | 具备 |
| 23 | 最小体素≤0.125mm | 具备 |
| 24 | 成像与数据管理 |  |
| #24.1 | 具备全自动数字三合一成像，单圈扫描可同时获得CBCT、全景与头颅正侧位图具备运动伪影检测功能，快速提示医生患者成片情况 | 具备 |
| 24.2 | 支持影像显示效果个性化调节，并保存模版，共享至其他阅片软件 | 具备 |
| 24.3 | 支持种植体库插件下载，降低因种植体库数据太大对使用设备的要求 | 具备 |
| 24.4 | 机构内不同用户可分享数据，并提供分享提醒，可直接下载查阅 | 具备 |
| 24.5 | 提供云影像功能 | 具备 |
| 25 | 图像后处理 |  |
| 25.1 | 可记录患者的信息，测量长度、折线/曲线距离、角度、HU值、骨密度等功能 | 具备 |
| 25.2 | 可以截图任意窗口，也可以自由范围截图保存到本地 | 具备 |
| 25.3 | CT 值：能以点、线、面等三种方式显示任意目标的HU值分布情况 | 具备 |
| 25.4 | 项目保存：所有测量、文字、标注、全景显示效果等均可保存项目，下次打开该患者时可自动加载 | 具备 |
| 25.5 | 可在任意二维图像上自由标注 | 具备 |
| 25.6 | 支持通过三维点击操作，实现所有二维窗口的快速解剖点位定位 | 具备 |
| 25.7 | 具备三维图像自由切割功能 | 具备 |
| 25.8 | 三维图形可6点控制，调节感兴趣区域，便于医患沟通 | 具备 |
| 25.9 | 具备一键去除脊柱功能 | 具备 |
| 25.1 | 具备图像调整功能，可以调整摆位失败的图像，提升拍片可用成功率 | 具备 |
| 25.11 | 三维图像可以切换各类显示模板（≥7种） | 具备 |
| 25.12 | 任意二维切面均支持多切片布局，自由选择切片数量和角度，便于观察病灶的连续性变化 | 具备 |
| 26 | 智能牙科影像处理与种植规划功能 |  |
| #26.1 | 自动全景：具备自动生成全景功能，根据CT图像自动定位至牙弓位置生成全景图像，并允许编辑，简化医生操作 | 具备 |
| 26.2 | AI神经管功能，可一键自动生成双侧神经管，并允许编辑，可调整颜色、直径等关系 | 具备 |
| 26.3 | 可绘制任意曲线，显示该曲线上的连续切片，切片窗口和间隔可随意调节，同时显示该曲线上的全景图像 | 具备 |
| 26.4 | 可在全景图像上一键定位，全景切片可自动定位至目标区域 | 具备 |
| 26.5 | 具备齿号自动识别功能，并可修改齿号。选择齿号，会自动生成对应的牙齿切片，便于医生观察牙齿咬合关系 | 具备 |
| 26.6 | 具备模拟拔牙功能，便于医生与患者沟通种植牙的相关治疗方案 | 具备 |
| 26.7 | 具备一键种牙的功能，自动根据牙长轴与咬合关系，放置种植体，提升医生诊疗速度 | 具备 |
| 26.8 | 具备角度实时显示功能，便于医生精准测量种植方案、病灶信息等 | 具备 |
| 26.9 | 三维全景中提供牙片窗口阅片功能，使图像从横断面、远近中、颊舌侧等方向进行阅片，便于观察病灶 | 具备 |
| 26.1 | 具备曲面全景功能，可适应各种齿型患者，避免出现全景黑影图像 | 具备 |
| 26.11 | 种植模拟软件：可以模拟种植体植入和排布，支持单颗牙齿种植和多颗牙齿种植 | 具备 |
| 26.12 | 虚拟牙冠：可以模拟植入牙冠，牙冠会根据不同牙号自动适配，支持调整 | 具备 |
| 26.13 | 种植方案验证：可设置种植体作为观察中心，旋转操作轴，可方便观察种植体周围 360 度的切片影像，调节种植体位置、方向时，相应切片位置跟随变化 | 具备 |
| 26.14 | 具备种植体库的收藏、中文检索、使用频次排序功能，支持免费升级与定制化添加 | 具备 |
| 26.15 | 具备种植方案导出功能，导出的种植体包含制造商、型号、种植体直径/长度等等 | 具备 |
| #27 | TMJ（颞下颌关节）成像与动态分析：支持TMJ图像的自动与手动生成（单侧描绘，对侧自动镜像），并允许编辑；提供二维/三维视图一键切换、多切片布局观察及二维视图角度自由调整功能 | 具备 |
| 28 | 支持正侧位视图自动生成与角度微调；具备左右半侧位独立测量与切割功能；提供气道的自动生成、手动编辑、数据测量及分段显示功能 | 具备 |
| 29 | 符合DICOM3.0标准，并可以和DICOM打印机相连;采用SQL数据库 | 具备 |
| 30 | 提供智能胶片与AI报告功能，支持模板自定义、机构信息植入，并能根据CT影像自动识别病灶、分析牙位并生成健康报告 | 具备 |
| 31 | 软件界面实时显示当前扫描模式的辐射剂量信息 | 具备 |
| #32 | 提供双开功能，能同时观察患者术前术后对比图像 | 具备 |
| 33 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 34 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 35 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 36 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |