包5：牙片机、动力系统附件

| 牙片机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 4台 |
| 二 | 技术要求（以下为每台设备技术参数及配置需求） |  |
| 1 | 通过低剂量 X 光获取牙齿及周围组织的影像，适用于成人、儿童的口腔基础健康检查、蛀牙与牙根炎症诊断及简单补牙/拔牙前评估 | 具备 |
| 2 | 牙科X射线机和数字成像传感器为同一品牌 | 具备 |
| 3 | 高频X线发生器≥300kHz，有效面积≤26.6*35.5mm | 具备 |
| #4 | 焦点≤0.7mm | 具备 |
| 5 | 管电压≥60Kv | 具备 |
| 6 | 管电流≤7MA | 具备 |
| 7 | 曝光时间：0.01s-2.5s，像素尺寸≤19μm | 具备 |
| 8 | 球管头及平衡臂：球管头大于360°全方位旋转，3个剪式壁臂操作，任意点精确定位 | 具备 |
| 9 | 曝光控制器：数字显示，参数可调，可设置手动、自动、数字模式 | 具备 |
| 10 | 安装方式≥3种，包括壁挂、落地（含轮）、落地固定等，满足多种安装场地需求 | 具备 |
| 11 | 传感器类型：光纤技术 | 具备 |
| 12 | 图像面积≥22mm×29mm，无需连接任何控制器和转换装置，直接USB连接获取影像 | 具备 |
| 13 | 图像支持DICOM格式传输和打印 | 具备 |
| 14 | 软件必须与医院PACS系统兼容且免费并入，设备能导入原有牙科X射线机数据信息 | 具备 |
| 15 | 软件功能长度测量、角度测量、图像增强、锐化处理，牙位选择，图像旋转，X光曝光值显示等功能 | 具备 |
| 16 | 支架带平行投照功能 | 具备 |
| 17 | 配置图像处理工作站1套（内存≥2TB），支架 | 具备 |
| 18 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 19 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 20 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 21 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 动力系统附件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 与科室在用动力系统主机匹配 | 具备 |
| 2 | 微型钻1把 | 具备 |
| 2.1 | 最高转速≥50000转/分 | 具备 |
| 2.2 | 手机一体设计，无需术后拆卸保养 | 具备 |
| 2.3 | 不同接头选择，上接头、钻头无需工具 | 具备 |
| 2.4 | 可与市场上多数厂家的钻头连接，如J型，直型，T型等 | 具备 |
| 2.5 | IPX9级防水等级 | 具备 |
| 3 | 往复锯2把 | 具备 |
| 3.1 | 运行速度≥ 14000 cpm | 具备 |
| 3.2 | 往复距离≥ 3mm | 具备 |
| 3.3 | 可连接锯齿形、挫形锯片 | 具备 |
| 3.4 | 上锯片无需工具 | 具备 |
| 3.5 | 手机一体设计，无需术后拆卸保养 | 具备 |
| 3.6 | IPX9级防水等级 | 具备 |
| 4 | 使用年限≥5年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 5 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 6 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 7 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |