包2：

可视软性喉镜
1. 整机由机身软管和显示器两部分组成，整机支持图像采集、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、引导气管插管并可同步进行吸引等功能；
2. 软管直径：5.2mm±10%；

3. 工作通道≥2.6mm；

4. 前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°（向上≥160°，向下≥130°）；

5. *内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥1200Lux（工作距L=7mm），照度均匀，提供足够的工作照明；

6. *最低物面亮度（Lmin）≤1cd/m2；
7. *输出总光通量≥0.60m；
8. 采用高分辨率摄像头，头端采用蓝宝石镜片，防刮花，抗冲击，耐腐蚀；
9. *预设白平衡功能，省去调节步骤，确保显示效果一致；
10. 视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；

11. 分辨率≥9.92 lP/mm；

12. *景深：3-100mm；保证合理观察距离及更广的观察范围；
13. *负压0.03MPa下，吸水量≥600mL/min；
14. *显示器与手柄旋转式航空接口，连接更加稳固不易脱落，可分离拆卸；
14. TFT显示屏尺寸≥3.0英寸，像素≥1920（RGB）*480；单位面积像素高，图像显示更加真实细腻；
14. 显示器可垂直0º～180º转动，水平0º～180º转动，方便不同站位操作及教学；

14. *显示器内置TF储存卡（不可插拔，减少固件损伤），标配32G，可存储照片数量≥30万张，可存储录像时长≥16小时；

14. 镜体手柄采用医用高分子材料（聚苯砜)，轻盈更耐腐蚀，可浸泡消毒，良好的耐环境应力开裂性，保证镜体更加稳定和耐用；

14. *功能高度集成，除负压吸引按键外，操作手柄功能按键≤1个，操作简易，降低临床消毒难度，减少故障率；

14. *通用吸引按键，吸引通畅，密封性好，不出现液体倒喷现象；

14. *插入部前端为非金属医用高分子材质（聚醚醚酮)，耐磨耐腐蚀，具自润滑特性及良好的生物兼容性，可减少气道刺激；

15. *可选配≥8寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，无线输出打印图文报告，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）；

16. 可选配≥15寸屏（支持大小屏幕镜像功能，方便临床教学）；

17. 充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；

18. 充电器输出：5V DC,1A（在紧急情况下支持其他蓄电设备供电，如移动电源等）；

19. *内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH；

20. *使用年限6年，高于同类产品；

21. 由厂家负责售后服务。
可视喉镜技术参数

	1.1
	可视镜片的优势（参数）

	1.1.1
	可视喉镜的摄像头与镜片前端的垂直距离：

中号（VL300M）≤30mm；

	1.1.2
	镜片长度：中号（VL300M）125mm；

	1.1.3
	镜片厚度：中号（VL300M）16mm；
镜片角度:中号（VL300M）：42度；

	1.1.4
	周边四个内置的全密封防水设计高功率LED光源

	1.1.5
	光照度：≥150Lux,＜500 Lux

	1.1.6
	喉镜片材质：喉镜片选用特种医用PEI材质，该材质组织密实、硬度高、表面摩擦系数小、抗刮擦性能好。其抗拉强度高，抗弯强度大。


	1.1.7
	防雾功能，防止镜头模糊

	1.1.8
	重复消毒使用

	1.2
	可视喉镜显示器的优势（参数）

	1.2.1
	显示器尺寸：≤2.5”，屏幕清晰，插管容易

	1.2.2
	显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

	1.2.3
	液晶屏像素（PIX ）：320*240  

	1.3
	可视喉镜整机的优势（参数）

	1.3.1
	分辨率≥3.72 LP/mm

	1.3.2
	景深:5-100mm

	1.3.3
	镜片手柄与显示组件的连接部位采用旋转式卡座专利设计。整机为特殊材质，长期使用，材质不变形，无毛刺，划痕等

	 1.3.4
	视场角60º允差±15%

	1.3.5
	重量 ：180g，轻巧、便携式设计

	1.3.6
	纺锤型短手柄设计

	1.4
	可视喉镜电池的优势（参数）

	1.4.1
	充电器输入：100-240VAC  50/60Hz

	1.4.2
	充电器输出：5V，1000mA

	1.4.3
	充电时间：<3小时，充电时间短，方便及时使用

	1.4.4
	连续放电时间：>3小时，可持续使用

	1.4.5
	充电次数：＞300次，使用时间久


母婴监护仪招标参数
1. 标配参数：胎心率、宫缩压力、胎动、心电、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温。

2. 超声工作频率应不大于1MHz。

3. 超声波束声强：Iob<10mW/cm2 

4. 胎心率测量精度应≤±1bpm。

5. *胎心率测量范围不小于30bpm～250bpm。（需提供检验报告证明）

6. 宫缩压力测量范围0-100单位。

7. 标配3/5导心电，可选配12导心电测量。（需提供检验报告证明）

8. 心率测量范围：成人20-300bpm，儿童/新生儿20-350bpm，精度：±1%或±1bpm，取大者。（需提供检验报告证明）

9. NIBP静态压力测量范围：30-300mmHg，精度±3 mmHg。

10. 血氧SPO2测量范围：0-100%，测量精度：在70%-100%范围内，成人/儿童 ±2%，新生儿±3%。

11. 可选配Masimo血氧监测，具有灌注指数PI显示，测量范围0.02%-20%。

12. ≥12英寸TFT液晶显示屏，触摸屏。（需提供证明文件）

13. 显示屏支持0-90°可调，可自由调节角度，方便医护人员观察。（需提供证明文件）

14. *采用阻尼轴和磁吸设计，支持屏幕角度无级调节，携带时不会晃动。（需提供证明文件）

15. *支持手写中文输入功能。（需提供证明文件）

16. *支持滑屏操作，快速切换显示界面。（需提供证明文件）

17. 应具有两个报警灯，生理、技术报警灯分开显示。

18. 标配双USB接口，可同时外接打印机和U盘。

19. *统一传感器接口设计（胎心、宫缩、胎动），探头自动识别，可随意插拔。（需提供检验报告证明）

20. 内置150mm或152mm热敏打印机，并支持USB外置打印机等多种打印方式。

21. *可将病历报告生成图片格式保存，方便远程诊断、教学。（需提供证明文件）

22. 可配备探头支架，美观大方。

23. 内置不少于四种专家评分系统【KREBS】、【Fischer】、【改良Fischer】、【NST】可任选一使用。

24. 具有胎心信号强弱提示，交叉通道验证、双胎迹线分离功能。

25. 具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响。

26. *支持智能电源管理，可定时触发锁屏，待机，关机，节能环保。（需提供证明文件）

27. 可储存不低于2000份病历报告。

28. 具有胎儿界面、母亲/胎儿监护界面、母亲监护界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合界面、大字体界面等多种界面可选。

29. 标配内置大容量锂电池，可持续工作4小时以上。

30. 内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。
胎儿监护仪招标参数
1. 标配配置: 胎心率、胎动、宫缩压力、内置打印机、锂电池，选配功能：双胞胎、胎儿换醒器 

2. 不小于5.5英寸折叠式液晶屏，0-90°可自由调节角度，方便医护人员观察。

3. 超声工作频率：1MHz 

4. 超声波束声强：Iob<10mW/cm2

5. 宫缩压力测量范围0-100单位。

6. *胎心率测量范围：30bpm～250bpm，精度：±1bpm 

7. 具有手动胎动和自动胎动标记功能。

8. *隐藏式提手设计，美观大方。

9. 位于正前方的打印机纸仓，方便装纸，更利于观察。

10. 内置热敏打印机宽度不小于112mm，并支持USB外置打印机等多种打印方式。

11. *统一传感器接口设计（胎心、宫缩、胎动），探头自动识别，可随意插拔。（需提供检验报告证明）标配高灵敏度防水探头，可进行水中分娩。

12. 内置专家评分功能，包括【KREBS】、【Fischer】、【改良Fischer】、【NST】。

13. 内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。

14. 具有胎心信号强弱提示，交叉通道验证、双胎迹线分离功能。

15. 具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响。

16. *可储存不低于2000份的病例数据，支持U盘导出导入病例；

17. 标配内置锂电池。

18. *可将病历报告生成图片格式保存，方便远程诊断、教学。（需提供证明文件）

19. *支持智能电源管理，可定时触发锁屏，待机，关机，节能环保。（需提供证明文件）

婴儿培养箱技术参数

1. 控温方式：箱温模式、婴儿模式
2. 箱温控制范围： 25℃-38℃
3. 肤温控制范围：35℃-37℃
4. 肤温测量精度≤±0.2℃ 
5. 双体温探头设计，可支持腔内体温监测。
6. 升温时间≤35min 
7. 直观透明加湿水箱，水位情况一目了然，避免干烧。
8. ▲箱内湿度设置范围：30% -94%，精度±5% （需提证明文件）
9. 配置内置体重秤，测量范围300g - 8000g，可存储体重趋势图。
10. 氧浓度测量范围：10%-100%
11. 可选配伺服供氧，氧浓度设定范围：21%～59%
12. ▲配置窒息唤醒功能，帮助新生儿脱离窒息危险。（需提证明文件）
13. ≥8英寸彩色触摸屏，多角度调节，方便医护人员观察。
14. 支持大字体界面显示，方便远距离观察。
15. ▲箱门内置静音阻尼装置，无需手扶，箱门缓缓下落，防止箱门撞击。（需提证明文件）
16. ▲支持婴儿床倾斜角度电动无极调节，通过触屏操作。（需提证明文件）
17. 具有舒适温度计算参考功能，辅助医护人员设置箱内温度。
18. 支持回顾300次参数报警事件。
19. 具有X光射线托盘。
20. 具有大空间储物柜，可以存放医疗耗材等物品。
21. 产品通过CE、ISO9001、13485质量认证。
22. ▲仪器使用期限：9年（需提证明文件）
23. 配置外置蓝光装置：
23.1 ≥4英寸触摸屏。

23.2 蓝光波长范围：400-550nm
23.3 辐照强度高达60μW/cm2/nm（3.6mW/cm2）
23.4 辐照强度≥5档可调。
23.5 应具有红光定位功能，确保接受光疗的婴儿处于辐照区域的中心位置。
23.6 可选配内置摄像头，实时显示暖箱内婴儿的状况。
23.7 LED光源使用寿命应≥50000小时，降低科室使用成本。
一氧化氮气体流量控制仪

一、适用范围

适用于新生儿持续肺动脉高压、急性窘迫综合症（ARDS）、先心病合并肺动脉高压（CHD+PH）、海水型呼吸窘迫综合症（SW-RDS）、高原肺水肿（HAPE）、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、非典型性肺炎（SARS）、吸入性肺损伤等疾病。

二、主要参数：

1. 治疗气中一氧化氮浓度控制：治疗气中一氧化氮浓度控制与对应呼吸机参数值和NO标气浓度相关。最大可以配出的NO浓度为99.9ppm。

2. NO标气输出流量控制：0~750mL/min连续可调，准确度±7%F.S；

3. 监测范围：一氧化氮0ppm~100ppm;二氧化氮0ppm~10ppm;

4. 监测准确度：±7%F.S；

5. 监测报警点：NO为80ppm,NO2为≤7ppm;

6. 显示分辨率：NO浓度监测0.1ppm,NO2浓度监测0.1ppm;流量监测1mL/min;

7. 气泵抽气量：250mL/min;

呼吸湿化治疗仪招标参数
1. 适用人群：成人、小儿。
2. ★不小于4.3英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。（需提供证明文件）
3. 流量设置范围不小于：2～80L/Min。（需提供注册检验报告证明）
4. 内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：设定值的±3%。 

5. 采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。 

6. 温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃-37℃（七档调节）。（需提供注册检验报告证明）
7. ★支持血氧饱和度监测，可选Masimo、Nellcor血氧，便于评估高流量氧疗的治疗效果，方便医生实时优化治疗方案。血流灌注指数PI测量范围：0.02%-20%。（需提供注册检验报告证明）
8. 具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。
9. 具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，提高患者氧储备，便于吸痰、纤支镜、插管等护理操作。（需提供注册检验报告证明）
10. 具有计时功能。具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。
11. 可选配辅助流量计，辅助氧流量输出范围：0～30L/Min；
12. ★可选配内置锂离子电池，满足转运供电需求。（需提供注册检验报告证明）
13. ★可存储不少于160小时趋势图/趋势表数据回顾，2000条日志记录信息。（需提供证明文件）
14. 可配轻质、紧凑的医用推车，便于院内转运。

15. ★产品使用寿命不少于10年。（需提供证明文件）
